ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές

- Τμήμα 1: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας-φασματογραφίας μάζας LC MS/Q-TOF

Πλήρες και έτοιμο για λειτουργία αποτελούμενο από τις παρακάτω μονάδες με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές τουλάχιστον:

| Α. Αντλία | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διπλή αντλία, (σύστημα δύο αντλιών), με ικανότητα λειτουργίας βαθμωτής έκλουσης δύο διαλυτών με ανάμιξη σε υψηλή πίεση και δυνατότητα επέκτασης για επιλογή από τέσσερις συνολικά διαλύτες και με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάθε αντλία να διαθέτει σύστημα δύο εμβολών σε σειρά. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ρύθμιση ροών από 0,001 έως 5ml/min, με βήμα 0,001ml/min, ακρίβεια ±1% και επαναληψιμότητα 0,07% RDS. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει όγκο υστέρησης 45μL ή μικρότερο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει αυτόματη αντιστάθμιση της συμπιεστότητας των διαλυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει επαναληψιμότητα ροής: 0,07% RSD ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ακρίβεια ροής: 1% ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να μπορεί να λειτουργήσει σε πίεση έως τουλάχιστον 1.300 bar (18.854 psi). | ΝΑΙ |  |  |
| - Περιοχή σύνθεσης μίγματος: από 0-100% για κάθε διαλύτη με βήμα 0,1%, επαναληψιμότητα σύνθεσης μίγματος καλύτερη του 0,15% RSD και ακρίβεια σύνθεσης μίγματος καλύτερη του ±0,35%. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει σύστημα έκλυσης των seals. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και διαρροών. Αυτόματη διακοπή παροχής διαλυτών σε περίπτωση διαρροής, σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος (ακόμη και στον ανιχνευτή). Εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων για πρόβλεψη βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από απαερωτή κενού δύο καναλιών. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. Θερμοστάτης Στηλών |  |  |  |
| - Να έχει δυνατότητα υποδοχής τεσσάρων, (4), στηλών μήκους ως 30cm έκαστη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει σύστημα ψύξης/θέρμανσης με Peltier για θερμοστάτηση από 40C ως +110C. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια θερμοστάτησης ±0,5C ή καλύτερη και σταθερότητα ±0,03 οC ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει δύο ξεχωριστούς εναλλάκτες θερμότητας με ανεξάρτητο προγραμματισμό θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει χαμηλό εσωτερικό όγκο 1,6μl. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει χρόνο ανύψωσης της θερμοκρασίας από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους 40C που δεν ξεπερνά τα 5min. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει δυνατότητα επέκτασης με βαλβίδα Rheodyne επιλογής τεσσάρων (4) στηλών και λειτουργίας αναστροφής της ροής (backflush) με πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία (να μην απαιτούνται αέρια), ενεργοποιούμενη από το λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. Αυτόματος Δειγματολήπτης |  |  |  |
| - Να έχει δυνατότητα δειγματοληψίας από τουλάχιστον 130 φιαλίδια των 2 mL σε δύο δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει όγκο έγχυσης από 0,1 έως 100 μL, σε διαβαθμίσεις του 0,1 μL, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 1500 μL. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει επαναληψιμότητα δειγματοληψίας μικρότερη από 0,25% RSD. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση με 1.300 bar (18.854psi). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει επιμόλυνση μεταξύ των δειγματοληψιών μικρότερη από 0,004% (40ppm) με έκπλυση της βελόνας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο χρόνος έγχυσης να είναι ίσος με 18s ή μικρότερος για ταχύτητα δειγματοληψίας ίση με 200 μl/min. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο ελάχιστος όγκος δειγματοληψίας να ισούται με: | ΝΑΙ |  |  |
| • 1 μL από δείγμα όγκου 5 μL, σε φιαλίδιο όγκου 100 μL, ή | ΝΑΙ |  |  |
| • 1 μL από δείγμα όγκου 10 μL, σε φιαλίδιο όγκου 300 μL. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει εύρος ιξώδους δείγματος από 0,2 έως 5 cp. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ικανότητα για ψύξη των δειγμάτων σε θερμοκρασίες έως 4°C. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να ελέγχεται και να προγραμματίζεται πλήρως από το προσφερόμενο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τις Αρχές της Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από 1.000 βιδωτά φιαλίδια των 2mL με τα αντίστοιχα καπάκια. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. Φασματογράφος Μάζας |  |  |  |
| - Να είναι ανιχνευτής μάζας συνδυαστικής τεχνολογίας, τετραπόλου και μέτρησης χρόνου πτήσεων ιόντων (Q-TOF), για την περιοχή 100-10.000. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ταχύτητα λήψης φασμάτων 50 φάσματα/δευτερόλεπτο στη λειτουργία MS και 50 φάσματα/δευτερόλεπτο στη λειτουργία MS/MS. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει δυναμικό εύρος έως 5 τάξης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 40.000 FWHM. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από μία πηγή ιονισμού ηλεκτροδιάχυσης (Atmospheric Pressure Electrospray Ionization). | ΝΑΙ |  |  |
| Επιπλέον να έχει τη δυνατότητα υποδοχής μελλοντικά και πηγών APCI, AP-MALDI, καθώς και συνδυαστικής πηγής ESI/APCI. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ειδικό σύστημα τριχοειδούς διόδου ιόντων με έξι (6) οπές με θερμαινόμενο αέριο ξήρανσης αντίστροφης ροής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει μικρής διαμέτρου συγκεντρωτή (skimmer) ιόντων, πρώτο οκτάπολο οπτικό σύστημα μικρής διαμέτρου & υψηλής ραδιοσυχνότητας (RF), καθώς και φακούς ραδιοσυχνότητας (RF) πριν το πρώτο υπερβολικό τετράπολο. Να έχει εξαπολική κυψελίδα σύγκρουσης (collission cell) και δεύτερο οκτάπολο πριν την εισαγωγή στον σωλήνα πτήσης (flight tube). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει σύστημα μεταγωγής ιόντων δύο σταδίων (ion funnel), για αποτελεσματική μεταφορά ιόντων και αύξηση ευαισθησίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ανιχνευτή τύπου φωτοπολλαπλαστή με δίσκο μικροκυψελίδων (microchannel plate, MCP), στο πάνω μέρος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει πλήρες σύστημα κενού με δύο στροβιλομοριακές αντλίες ακριβείας, η μία τριπλού σταδίου, υποστηριζόμενες από μία μηχανική. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ευαισθησία MS: Καλύτερη από 1.000:1 (RMS) στην λειτουργία MS για 1 pg, ρεζερπίνη με πηγή ηλεκτροδιάχυσης (ESI). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ευαισθησία MS/MS: Καλύτερη από 3.000:1 (RMS) στην λειτουργία MS/MS για 1 pg, ρεζερπίνη με πηγή ηλεκτροδιάχυσης (ESI). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ακρίβεια μάζας μικρότερη από 1 ppm RMS στην λειτουργία MS και μικρότερη από 2 ppm RMS στην λειτουργία MS/MS, μετρούμενη σε δέκα επαναλαμβανόμενες εγχύσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ικανότητα εναλλαγής πολικότητας (από αρνητικά σε θετικά) σε χρόνο που δεν ξεπερνά τα 2 sec. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αυτοσυντονισμού (autotune), για αυτόματη βελτιστοποίηση των οπτικών καθώς και πλήρη βαθμονόμηση του άξονα μαζών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας |  |  |  |
| - Λογισμικό σε περιβάλλον Windows με ικανότητα πλήρους ελέγχου και προγραμματισμού όλων των μονάδων του συστήματος υγρής χρωματογραφίας και του φασματογράφου μάζας μέσω ενός μόνο interface. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει κεντρικό παράθυρο ελέγχου λειτουργίας και απεικόνισης παραμέτρων, επιμέρους μονάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ικανότητα αυτοσυντονισμού (autotune) για όλες τις λειτουργίες σάρωσης. Όλα τα σχετικά αρχεία συντονισμού να απομνημονεύονται ως τμήμα κάθε μεθόδου. Να διαθέτει λειτουργίες θετικού & αρνητικού αυτοσυντονισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει δυνατότητα εισαγωγής καταλόγων εργασίας (worklists) απευθείας από προγράμματα spread sheet όπως το excel, ικανότητα ταυτόχρονης συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων, κατάλληλο για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δημιουργία αναφοράς αποτελεσμάτων στο excel με μορφές επιλογής του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό για ανάλυση μεταβολομικής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από τον κατάλληλο υπολογιστή (PC) με οθόνη και εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ. Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| - Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, παρελκόμενα και μικροϋλικά για την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από γεννήτρια αζώτου καθαρότητας ως 99.9% με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή, καθώς και από φιάλη αζώτου υψηλής καθαρότητας (99,999%) με τον κατάλληλο ρυθμιστή για σύνδεση με τον φασματογράφο μάζας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το προσφερόμενο σύστημα να είναι αναγνωρισμένης αξιοπιστίας και να προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστή οίκο (Υγρός Χρωματογράφος, Φασματογράφος Μάζας). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να κατατεθεί κατάλογος πελατών στην Ελλάδα με εγκατεστημένα αντίστοιχα συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. Να περιλαμβάνεται επίσης πρόσθετη εκπαίδευση δυο (2) ατόμων στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό κέντρο του κατασκευαστή στην Ευρώπη, διάρκειας τριών ημέρων για μεθόδους ενδιαφέροντος των εργαστηρίων μας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο κατασκευαστής αλλά και ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μια προς μια, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται στα φυλλάδια, τεχνικά έντυπα, ως και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή οίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 2: Φασματόμετρο  RAMAN, σύγχρονης τεχνολογίας, συνοδευόμενο από λογισμικό ελέγχου λειτουργίας και ανεξάρτητο υπολογιστή. Πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tο όργανο πρέπει να περιλαμβάνει έναν φασματογράφο σάρωσης επίπεδου πεδίου Czerny-Turner, και αερόψυκτο ανιχνευτή CCD Open Electrode τουλάχιστον 1024x256 pixel. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 4 φράγματα περίθλαση πλήρως αυτοματοποιημένα και ελεγχόμενα από υπολογιστή, για χαμηλή και υψηλή ικανότητα φασματικής διακριτικής ικανότητας σε οποιοδήποτε προτεινόμενο μήκος κύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Φασματόμετρο. Να έχει εστιακή απόσταση τουλάχιστον 200 mm και φασματική διακριτική ικανότητα <1,2 cm-1 FWHM στα 785nm. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Μικροσκόπιο. Το όργανο πρέπει να περιλαμβάνει ένα αληθώς συνεστιακό μικροσκόπιο, το οποίο να είναι πλήρως και μόνιμα ενσωματωμένο στο κύριο πλαίσιο του συστήματος και να συνδέεται απευθείας με το φασματόμετρο για να εξασφαλίσει την υψηλότερη χωρική ανάλυση, ευαισθησία και σταθερότητα. Η σύζευξη μέσω ινών δεν είναι αποδεκτή καθώς αυτό θέτει σε κίνδυνο την ευκολία χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Το μικροσκόπιο του οργάνου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενη από τον υπολογιστή συνεστιακή οπή (pinhole). Στα 532nm, το σύστημα πρέπει να παρέχει πλευρική συνεστιακή διακριτική ικανότητα καλύτερη από 1 µm και αξονική συνεστιακή διακριτική ικανότητα καλύτερη από 2 µm. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Το μικροσκόπιο να διαθέτει αντικειμενικούς 5X, 10X και 100X και το σύστημα να είναι βελτιστοποιημένο για βέλτιστη διακριτική ικανότητα με αντικειμενικό 100X. Ελάχιστες απαιτήσεις αντικειμενικών | ΝΑΙ |  |  |
| - 5X visible, NA = 0,10, WD = 19,6 mm | ΝΑΙ |  |  |
| - 10X visible, NA = 0,25, WD = 10,6 mm | ΝΑΙ |  |  |
| - 100X visible, NA = 0,9, WD = 0,21 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Το μικροσκόπιο να περιλαμβάνει τουλάχιστον χειροκίνητη τράπεζα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Φίλτρα. Για μέγιστη ευαισθησία, τα φίλτρα πρέπει να λειτουργούν σε λειτουργία έγχυσης / απόρριψης: το ίδιο φίλτρο να αντανακλά το λέιζερ στο μικροσκόπιο και να απορρίπτει το διάσπαρτο φως Rayleigh και λέιζερ που ανακλάται πίσω στο φασματόμετρο. Η θήκη φίλτρου Rayleigh πρέπει να είναι μηχανοκίνητη. Η μη αυτόματη ανταλλαγή του φίλτρου Rayleigh δεν είναι αποδεκτή. Το όργανο πρέπει να προσφέρει πρόσβαση σε φασματικές περιοχές πολύ χαμηλού κύματος 50 cm-1 ή χαμηλότερου με τη χρήση φίλτρων Edge τα οποία να είναι τοποθετημένα σε κινητικά στηρίγματα για γρήγορη αλλαγή μήκους κύματος χωρίς ευθυγράμμιση. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Ανιχνευτής. Το προσφερόμενο όργανο πρέπει να διαθέτει ανιχνευτή CCD με τουλάχιστον 1024x256 pixel. Το πλήρες τσιπ (1024 pixel) πρέπει να χρησιμοποιείται για την απόκτηση των φασματικών δεδομένων, τόσο σε σταθερές όσο και σε συνεχείς λειτουργίες σάρωσης, χωρίς φασματική παραμόρφωση. Ο ανιχνευτής CCD πρέπει να ψύχεται στους -60 °C τουλάχιστον, για να παρέχει χαμηλή απόδοση θορύβου (σκοτεινό ρεύμα <0,002e- / pixel / sec). Η γραμμικότητα του ανιχνευτή πρέπει να είναι καλύτερη από το 99%. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Πηγές Λέιζερ. Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη μόνιμη σύζευξη έως και τριών (3) εσωτερικών μηχανοκίνητων πηγών λέιζερ που να συνδέονται απευθείας με το μικροσκόπιο. Η σύνδεση οπτικών ινών δεν γίνεται αποδεκτή. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες οπτικές και μηχανικές προσαρμογές για τη σύνδεση των λέιζερ, με προσαρμογή της ισχύος τους. Επίσης να επιτρέπει την σύζευξη επιπλέον εξωτερικών πηγών λέιζερ. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία πηγή λέιζερ υψηλής φωτεινότητας 785nm με ισχύ τουλάχιστον 100mW, επιτρέποντας την εκτέλεση μετρήσεων έως και 60cm-1 ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλον Windows 10. Να καθοδηγεί τον χρήστη για εύκολο χειρισμό του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Να περιλαμβάνει λογισμικό ταυτοποίησης φασμάτων με ικανότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών και αναζήτηση φασμάτων για ταυτοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Λογισμικό πολυπαραγοντικής ανάλυσης το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον PCA, MCR, HCA, DCA και PLS. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή κατάλληλο για την λειτουργία του συστήματος και έγχρωμο εκτυπωτή laser. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. Να περιλαμβάνει υποδοχέα κυψελίδων για μέτρηση υγρών δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. Να έχει ικανότητα επέκτασης για σύνδεση με AFM κατά προτίμηση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εργαστηριακό πάγκο και ικανότητα εύκολης φορητότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 18. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το όργανο και τον ανιχνευτή και τουλάχιστον ενός έτους για την πηγή λέιζερ. | ΝΑΙ |  |  |
| 19. Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης αποκλειστικής απασχόλησης με τεχνικούς μόνιμους υπαλλήλους του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 20. Ο κατασκευαστικός οίκος να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων. Να προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 21. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: 2015 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 22. Το ανωτέρω σύστημα να εγκατασταθεί με δαπάνες του προμηθευτή και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με υποχρέωση εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο χειριστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 23. Σε κάθε προσφορά να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά διατηρώντας την αρίθμηση των προδιαγραφών και οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 24.Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται, το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Συγκεκριμένα, τρεις (3) μήνες, το αργότερο για την παράδοση των ειδών και προσωρινή παραλαβή αυτών και τριάντα (30) ημέρες για την οριστική παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |

- Τμήμα 3: Σύστημα ηλεκτρονικής μύτης (e-nose), αποτελούμενο από αέριο χρωματογράφο – φασματόμετρο ιοντικής κινητικότητας για αναλύσεις πτητικών συστατικών

Πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Φασματόμετρο ιοντικής κινητικότητας (ion mobility spectrometer, IMS) με πηγή τριτίου (3Η) ασφαλούς λειτουργίας κάτω από το όριο του 1 GBq σύμφωνα με την οδηγία EURATOM 96/29 | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Να είναι ανοικτό σύστημα με εξωτερικό αέριο μετατόπισης όπως άζωτο, συνθετικός αέρας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Κλίβανος στηλών με κατάλληλη χρωματογραφική στήλη για ανάλυση πτητικών συστατικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Δύο ηλεκτρονικοί ρυθμιστές πίεσης (Εlectronic Pressure Controller) τουλάχιστον για το αέριο μετατόπισης και το φέρον αέριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Εισαγωγέας δείγματος τύπου On-Column | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Eνσωματωμένο σύστημα ελέγχου του οργάνου με οθόνη TFT τουλάχιστον 6 ιντσών για παρουσίαση δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Λογισμικό για επεξεργασία δεδομένων και λογισμικό για αναζήτηση βιβλιοθήκης φασμάτων και ταυτοποίησης συστατικών | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Ανεξάρτητος υπολογιστής κατάλληλος για τη λειτουργία του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Αυτόματος δειγματολήπτης με ικανότητα λειτουργίας τουλάχιστον με την τεχνική υπερκείμενης αέριας φάσης (Head-Space). | ΝΑΙ |  |  |
| O αυτόματος δειγματολήπτης να διαθέτει: |  |  |  |
| - κατάλληλο υποδοχέα τουλάχιστον εξήντα (60) φιαλιδίων όγκου 10 / 20 mL | ΝΑΙ |  |  |
| - δύο σύριγγες για τεχνική Head-Space. Η σύριγγα να είναι θερμοστατούμενη | ΝΑΙ |  |  |
| - Xώρος θερμοστάτησης φιαλιδίων δείγματος τουλάχιστον έξι (6) θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανακίνηση φιαλιδίων τουλάχιστον μεταξύ 250 – 750 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης με τεχνικούς οι οποίοι να είναι υπάλληλοι του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Το ανωτέρω σύστημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Εκπαίδευση τουλάχιστον δύο χειριστών από ειδικό του κατασκευαστή οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| Σε κάθε προσφορά να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά ακολουθώντας την αρίθμηση των προδιαγραφών και οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται, το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Συγκεκριμένα, τρεις (3) μήνες, το αργότερο για την παράδοση των ειδών και προσωρινή παραλαβή αυτών και τριάντα (30) ημέρες για την οριστική παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |